Allegato 3_D

SCHEDA TECNICA DA COMPILARE A CURA DELL’OFFERENTE

PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI

Compilare indicando SÌ o NO come risposta (possesso o meno del relativo requisito richiesto). Eventuali rimandi alla documentazione tecnica allegata dovranno indicare il nome del documento e la pagina di riferimento. Specificare ulteriori note solo in caso di necessità di esemplificare l’equivalenza.

## N. 86 trasmettitori pazienti

| Produttore |  |
| --- | --- |
| Modello |  |
| Fornitore |  |
| Anno inizio produzione |  |

|  |  | Da compilare da parte dell’operatore economico |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dispositivo indossabile con peso inferiore a 300g inclusa batteria |  |
| 2 | Involucro resistente agli urti e alle cadute, disinfettabile con i sistemi in uso in Azienda e descritti nell’allegato 1, impermeabile |  |
| 3 | Monitoraggio almeno per i seguenti parametri fisiologici: ECG a 5/6 elettrodi per acquisire almeno 7/8 derivazioni misurate con possibilità di ottenere 12 derivazioni ricostruite |  |
| 4 | Completi di moduli di saturazione e frequenza respiratoria |  |
| 5 | Allarmi in caso di: distacco elettrodi, batteria in esaurimento e dispositivi fuori portata |  |
| 6 | Trasmissione su frequenze dedicate per uso medicale, immuni da interferenze |  |
| 7 | Identificazione univoca e sicura del paziente |  |
| 8 | Monitor per la visualizzazione della traccia |  |
| 9 | Completo di tutti gli accessori e cavi paziente necessari per il primo utilizzo |  |
| 10 | Batterie di tipo ricaricabile: dovranno essere fornite stazioni di ricarica per ogni centrale in numero tale da poter ricaricare contemporaneamente almeno 4 batterie e n. 1 batterie per ogni trasmettitore, n. 5 batterie di scorta per ogni centrale |  |

## N. 4 Centrali di monitoraggio:

| Produttore |  |
| --- | --- |
| Modello |  |
| Fornitore |  |
| Anno inizio produzione |  |

|  |  | Da compilare da parte dell’operatore economico |
| --- | --- | --- |
| 1 | ogni centrale di monitoraggio dovrà essere installata in uno degli emipiani, consentire di visualizzare anche i pazienti in carico alla centrale dell’emipiano vicino e visualizzare un numero massimo di pazienti pari almeno al numero di licenze previste nella tabella di cui al punto 1 del presente capitolato. |  |
| 2 | Display: in caso di più di 16 pazienti si chiedono 2 display per centrale o un unico display di dimensioni almeno 26” |  |
| 3 | Visualizzazione contemporanea di tutte le telemetrie monitorate con riproduzione dei dati e relativi allarmi rilevati dalle stesse in modo integrale |  |
| 4 | Memorizzazione di trend grafici e tabellari, tracciati ECG per un periodo minimo di 72 ore in modalità full disclosure |  |
| 5 | Allarmi configurabili per parametri fuori soglia e per distacchi elettrodi |  |
| 6 | Dotazione di un software per l’analisi avanzata delle aritmie |  |
| 7 | Possibilità di gestire e configurare tutti i parametri, le forme d’onda, valori numerici, refertazioni pazienti |  |
| 8 | Possibilità di ricerca dati tramite filtri predefiniti o personalizzati |  |
| 9 | Gestione anagrafica paziente: il sistema deve permettere la ricerca dei dati pazienti e dei trend memorizzati |  |
| 10 | Funzioni di stampa diretta dei parametri (allarmi, calcoli, trend, misure, eventi, anagrafica paziente) |  |
| 11 | Interfaccia HL7 per integrazione con il sistema informativo ospedaliero |  |
| 12 | Registrazione automatica e manuale di eventi clinici |  |
| 13 | Presenza di tutte le licenze necessarie alla gestione dei p.l. monitorati per ogni emipiano |  |
| 14 | Stampante laser a colori in A4, per ogni centrale di monitoraggio fornita |  |

Rete di trasmissione/ricezione:

| Produttore |  |
| --- | --- |
| Modello |  |
| Fornitore |  |
| Anno inizio produzione |  |

|  |  | Da compilare da parte dell’operatore economico |
| --- | --- | --- |
| 1 | Antenne/ricevitori in numero sufficienti per una copertura totale delle aree di degenza e delle aree comuni dei reparti |  |
| 2 | Handover automatico senza interruzioni di segnale |  |
| 3 | Ridondanza di rete per garantire continuità operativa |  |
| 4 | Fornitura di tutto l’hardware (switch, server, rack, etc) ed il software necessario a realizzare l’impianto, a registrare e memorizzare i dati, ad interfacciarsi con la rete ed i software aziendali di cartella clinica e gestione pazienti |  |
| 5 | Il/i server deve/devono garantire velocità, efficienza e resilienza del sistema ed impedire un eventuale blocco funzionale totale o parziale del monitoraggio |  |
| 6 | Presenza di un UPS o sistema analogo per evitare danneggiamenti al sistema causati da back up elettrici |  |

Il presente questionario dovrà essere restituito anche in formato word. La commissione tecnica valuterà quanto dichiarato nel presente questionario ai fini della valutazione della rispondenza alle caratteristiche di minima.

_____________, lì ___________

Firma

(firmato digitalmente dal Legale Rappresentante)

_________________________________