QUESTIONARIO DI DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI

PROCEDURA CONCORSUALE “APERTA” 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI N. 1 ANGIOGRAFO BIPLANO DA DESTINARE ALLA SSD CARDIOLOGIA 3 – DIAGNOSTICA INTERVENTISTICA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO DEDICATO ALLA DIAGNOSTICA INVASIVA ED INTERVENTISTICA IN PAZIENTI ADULTI, PEDIATRICI E NEONATALI.

Compilare indicando solo sì o no come risposta. Specificare ulteriori note SOLO in caso di necessità di esemplificare l’equivalenza.

## STATIVI

| CARATTERISTICA MINIMA | SI/NO |
| --- | --- |
| Doppio stativo ad arco a C di tipo isocentrico con possibilità di utilizzo del sistema sia in configurazione biplano che nella configurazione monoplano |  |
| Configurazione ergonomica ad alta flessibilità geometrica al fine di garantire l’utilizzo della sala e la postazione anestesia anche con archi ‘parcheggiati’ |  |
| Capacità di esecuzione della tecnica di angiografia rotazionale |  |
| Posizionamento degli archi tale da rendere agevole sia l’accesso del paziente al tavolo di cateterizzazione, sia l’intervento in caso di manovre di emergenza sia la pulizia nella zona operativa |  |
| Comando dei movimenti degli archi a C dalla sala esame e dalla sala controllo |  |
| Movimenti di angolazione e rotazione dei due stativi sincronizzati e indipendenti |  |
| Visualizzazione a monitor dei gradi di angolazione della proiezione ottenuta |  |
| Variazione della distanza focale, con visualizzazione del valore a monitor |  |
| Modalità di programmazione, modifica e memorizzazione, sia prima che durante d’esame, di diverse proiezioni e possibilità di richiamarle, in sala d’esame, attraverso tastiera e/o telecomando |  |
| Dotazione di sistemi anticollisione (HW e SW) |  |
| Distanza fuoco-detettore variabile su entrambi gli archi a C |  |

## TAVOLO PAZIENTE

| CARATTERISTICA MINIMA | SI/NO |
| --- | --- |
| ## Tavolo paziente a pavimento, dotato di consolle di comando e piano del lettino flottante a sbalzo, in fibra di carbonio o materiali equivalenti in merito alla radio trasparenza e alla capacità di carico, appropriato per tutte le applicazioni angiografiche, dotato di colonna telescopica con movimenti motorizzati |  |
| Movimenti in altezza e almeno lungo la direzione longitudinale e trasversale |  |
| Larghezza non inferiore a 45 cm |  |
| Lunghezza non inferiore a 220 cm |  |
| Escursione obliqua per facilitare manovre rianimatorie |  |
| Portata massima non inferiore a 200 kg. È richiesta la possibilità di effettuare sul tavolo la rianimazione cardio-polmonare |  |
| Rotazione della base del tavolo intorno all'asse verticale uguale o superiore a +/- 45° |  |
| Pannello di controllo per il posizionamento automatico del tavolo da sala esame |  |
| Pedaliera di controllo wireless |  |
| CARATTERISTICA MINIMA Accessori tavolo paziente |  |
| Asta porta flebo |  |
| Morsetti/attacchi laterali porta accessori/strumenti |  |
| Dispositivi per il contenimento e posizionamento del paziente |  |
| Materassino in materiale impermeabile radiotrasparente |  |
| Reggi braccio radiotrasparente |  |

# GENERATORE AD ALTA TENSIONE

| CARATTERISTICA MINIMA | SI/NO |
| --- | --- |
| Generatore radiologico ad alta frequenza con potenza massima non inferiore a 100 kW |  |
| Funzionamento in modalità di radiografia e di fluoroscopia e fluoroscopia pulsata, selezionabili dall'operatore |  |
| Sistemi automatici di regolazione dei parametri radiologici sia in grafia che scopia |  |
| Visualizzazione di parametri radiologici e di emissione a monitor |  |

# RILEVATORI

| CARATTERISTICA MINIMA | SI/NO |
| --- | --- |
| Rivelatori digitali di ultima generazione a tecnologia “flat panel” dinamico |  |
| Rilevatore frontale di dimensioni non inferiori a 30x30 cm |  |
| Possibilità di impostare l'orientamento del rilevatore |  |
| Almeno n. 3 ingrandimenti |  |
| Regolazione distanza sorgente immagine |  |

# COMPLESSI RADIOGENI

| CARATTERISTICA MINIMA | SI/NO |
| --- | --- |
| Tubi radiogeni in grado di garantire l’esecuzione di tutti gli esami senza interruzione inclusi esami e trattamenti endovascolari che richiedano tempi prolungati di scopia e grafia |  |
| Numero di macchie focali non inferiore a due |  |
| Collimatori automatici |  |
| Filtri anatomici semitrasparenti motorizzati |  |

SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE

| CARATTERISTICA MINIMA | SI/NO |
| --- | --- |
| Unico monitor medicale (large display) |  |
| Dimensione non inferiore a 55” |  |
| Risoluzione 4K |  |
| Monitor installato su supporto pensile ad ampia escursione e posizionabilità |  |
| Interfaccia semplice e intuitiva |  |
| Il monitor principale dovrà poter permettere la visualizzazione contemporanea di: - Parametri funzionali, grafici e/o alfanumerici del Sistema; - Dati anagrafici e dosimetrici del paziente; - Parametri vitali del paziente; - Immagini clinico diagnostiche, a titolo d’esempio non esaustivo: immagini in tempo reale sui due piani di acquisizione, zoom di immagine, ricostruzioni 3D, richiamo dal PACS e visualizzare di esami precedenti, anche acquisiti con altre apparecchiature digitali (RM, TC, US); - Numero di viste visualizzabili contemporaneamente: fino ad almeno 6 viste personalizzabili - Gestione di almeno 16 segnali in input e 8 in output. |  |
| Presenza di uno o più monitor di sicurezza da installare in sala d’esame, per garantire la visualizzazione almeno dell’immagine in scopia (live), in caso di guasto del large display. |  |
| Predisposizione impiantistica (guaine e vie cavo - canalizzazioni da consolle comando, da tavolo paziente se necessarie, da locale tecnico, etc.) per eventuali espansioni future e per l’interfacciamento ad ulteriori apparecchiature e relative console di comando. |  |
| Installazione in sala comandi di workstation per la gestione dell’angiografo con almeno due monitor da almeno 19”. |  |

# WORKSTATION PER POST ELABORAZIONE

| CARATTERISTICA MINIMA | SI/NO |
| --- | --- |
| Postazione per la post elaborazione comprensiva di monitor non inferiore a 19” con software avanzati e relative licenze d’uso |  |
| Ampia capacità di memorizzazione dati e immagini: Memoria RAM almeno 8 GB e disco rigido almeno 1 TB |  |
| Possibilità di rivedere ed elaborare immagini e sequenze, provenienti anche da altri sistemi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, almeno CT, RM |  |
| Esportazione immagini in diversi formati come PDF, JPEG, DICOM, etc. |  |
| Collegamento digitale diretto con il sistema angiografico e trasferimento automatico degli esami in entrambe le direzioni |  |
| Collegamento con il PACS Aziendale |  |

SOFTWARE

| CARATTERISTICA MINIMA | SI/NO |
| --- | --- |
| Software per angiografia quantitativa per misurazioni vasi, ventricolo sinistro |  |
| Software per acquisizione rotazionale di immagini del distretto cardiaco e successiva ricostruzione tridimensionale delle strutture di interesse in tempo reale anche in modalità 3D di tipo CT (CBCT) |  |
| Software di riduzione degli artefatti in CBCT |  |
| Software per guida in tempo reale nelle procedure di tipo TAVI per determinare il corretto inserimento del catetere ed il posizionamento della valvola ortogonale all'anello valvolare |  |
| Software di fusione tra immagini almeno TC, RM ed angiografica, in tempo reale |  |
| Software vascolare per esami periferici |  |
| Software di trattamento delle immagini tra cui le principali funzioni: - Pixel shift - Misure di distanze e angoli - Zoom e roaming - DA (Digital Angiography) e DSA (Digital Substraztion Angiography) - Filtri spaziali di rinforzo dei contorni, attenuazione del rumore etc. |  |

# CONNETTIVITA’

| CARATTERISTICA MINIMA | SI/NO |
| --- | --- |
| Compatibilità DICOM almeno per le seguenti classi: Get worklist, Storage (send/receive), Storage commitment (SC), Modality performed procedure step (MPPS), Query retrieve, Print, Viewer CD/DVD e Radiation Dose Structured Report |  |
| Interfacciamento con almeno i seguenti dispositivi - Poligrafo GE modello MAC-LAB ALTIX - OCT/FFR Abbott (software Ultreon 2.0) - IVUS Boston Scientific - IVUS Philips - Coroventis Coroflow (Abbott) - Syncvision Philips - Iniettore ACIST modello CVI |  |

DISPOSITIVI A CORREDO

| CARATTERISTICA MINIMA | SI/NO |
| --- | --- |
| Camera DAP con le seguenti caratteristiche minime: - Dipendenza dall’energia (40 - 150 kV): ±10% - Qualità della radiazione: 40-150 kVp - DAP Risoluzione: 0.05 µGym2 |  |
| Interfono |  |
| Lampada scialitica di tipo pensile per illuminazione paziente, a led, luminosità ad almeno un metro: non inferiore a 50.000 lux; di intensità luminosa regolabile; montata su braccio pensile articolato con facilità di manovrabilità |  |
| UPS per funzionamento in modalità operativa (utilizzo misto scopia e grafia) per almeno 20 minuti con segnale di allarme relativo allo stato delle batterie in sala esame e in sala controllo |  |
| Scrivania per la sala comandi e armadi per l’elettronica dell’angiografo da installare nel locale tecnico |  |