QUESTIONARIO DI DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI

PROCEDURA CONCORSUALE “APERTA” PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI N. 1 ANGIOGRAFO MONOPLANARE DA DESTINARE ALLA SALA DI SSD ELETTROFISIOLOGIA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII – LOTTO UNICO

Compilare indicando solo sì o no come risposta. Specificare ulteriori note SOLO in caso di necessità di esemplificare l’equivalenza.

## 4.1 Stativo

| CARATTERISTICA MINIMA | SI/NO |
| --- | --- |
| Stativo monoplanare multidirezionale ad arco a C isocentrico |  |
| Configurazione floor-mounted, con ancoraggio e movimentazione vincolati al pavimento |  |
| Configurazione ergonomica ad alta flessibilità geometrica, al fine di garantire sia l’esame del paziente da diverse angolazioni (copertura head-to-toe) sia un utilizzo agevole della sala e dei dispositivi complementari (apparecchio da anestesia, sistemi di mappaggio elettroanatomico cardiaco, programmatori di device, ecocardiografo, etc.) |  |
| Posizionamento dell’arco tale da rendere agevole sia l’accesso del paziente al tavolo operatorio sia l’intervento in caso di manovre di emergenza sia la pulizia nella zona operativa |  |
| Layout con posizione di parcheggio dello stativo che massimizzi la libertà d’accesso al tavolo operatorio (indicativamente all’altezza della visiva, in prossimità della parete opposta alla stessa) |  |
| Comando dei movimenti dell’arco a C sia dalla sala controllo sia dalla sala d’esame, con visualizzazione a monitor dei gradi di angolazione della proiezione ottenuta |  |
| Memorizzazione e richiamo di proiezioni a scelta dell'operatore, anche in corso di esame, richiamabili da bordo tavolo |  |
| Distanza focale variabile, con visualizzazione in sala |  |
| Presenza di sistema anticollisione |  |

## 4.2 Generatore ad alta tensione

| CARATTERISTICA MINIMA | SI/NO |
| --- | --- |
| Generatore radiologico ad alta frequenza con potenza massima non inferiore a 100 kW |  |
| Funzionamento in modalità di radiografia e fluoroscopia pulsata, selezionabili dall'operatore |  |
| Regolazione automatica dei parametri radiologici, sia in grafia che scopia |  |
| Visualizzazione di parametri radiologici e di emissione a monitor |  |

## 4.3 Tubo radiogeno

| CARATTERISTICA MINIMA | SI/NO |
| --- | --- |
| Ad anodo rotante |  |
| Numero di macchie focali non inferiore a due |  |
| Capacità termica superiore a 2.5 MHU |  |
| Adatto a garantire l’esecuzione senza interruzione di esami che richiedano tempi prolungati di scopia/grafia |  |
| Presenza di filtri anatomici semistrasparenti |  |

## 4.4 Rilevatore digitale (flat panel detector)

| CARATTERISTICA MINIMA | SI/NO |
| --- | --- |
| Flat panel dinamico, di “ultima generazione” |  |
| Detettore “piccolo”, con area attiva di acquisizione inferiore a 22 cm X 22 cm |  |
| Dimensione dei pixel non superiore a 200 µm |  |
| Matrice di acquisizione di dimensioni non inferiori a 1024 x 1024 x 14 bit |  |
| Almeno n. 3 ingrandimenti |  |

## 4.5 Tavolo porta paziente

| CARATTERISTICA MINIMA | SI/NO |
| --- | --- |
| Tavolo paziente a pavimento, a sbalzo, dedicato a procedure interventistiche |  |
| Piano radiotrasparente (fibra di carbonio o equivalente) |  |
| Lunghezza totale superiore ai 3 m, in piena escursione |  |
| Carico massimo consentito almeno pari a 200 kg (paziente), con almeno 25 kg ulteriori per accessori; carico aggiuntivo ammesso per pratiche di rianimazione, anche con tavola in massima estensione |  |
| Guide laterali standard DIN per l’aggancio di accessori |  |
| Movimentazione triassiale, per facilitare spostamento e posizionamento di pazienti, anche di caratteristiche anatomiche e/o condizioni cliniche complesse, preferibilmente motorizzata almeno in fase di richiamo di posizioni salvate |  |
| Rotazione della tavola rispetto al proprio asse |  |
| Controllo e movimentazione dell’intero sistema dalla sala esame tramite opportuno pannello di comandi |  |
| Posizionamento con asse longitudinale perpendicolare alla visiva |  |
| Dispositivi per il contenimento e posizionamento del paziente |  |
| Protezioni in gomma anti-X adeguate all’attività clinica da predisporre sul tavolo paziente e sistemi di schermatura anti-X per l'operatore |  |
| Morsetti/attacchi laterali porta accessori/strumenti |  |
| Materassino in materiale impermeabile radiotrasparente |  |
| Reggi braccio radiotrasparente |  |

## 4.6 Sistema di visualizzazione in sala d’esame

| CARATTERISTICA MINIMA | SI/NO |
| --- | --- |
| Unico monitor medicale, large display |  |
| Dimensione non inferiore a 55” (diagonale) |  |
| Risoluzione 4K UHD, 8 Mpixel |  |
| Gestione in input diretto di almeno 8 segnali di sorgenti video simultanee (angiografo, poligrafo, sistemi di mappaggio cardiaco, ecografo, etc.) |  |
| Ampia libertà di personalizzazione del layout di visualizzazione (numero, dimensione, formato e contenuto delle finestre); possibilità di memorizzazione di layout predefiniti |  |
| Interfaccia semplice e intuitiva |  |
| La dimensione, il numero e il posizionamento dei campi sullo schermo, dovrà essere programmabile dall’operatore, attraverso sistemi di controllo tavolo paziente e/o con telecomando e dalla consolle in sala comandi |  |
| Gestione integrata nel pannello di controllo dell'angiografo |  |
| Il monitor principale dovrà poter permettere la visualizzazione contemporanea di: - Parametri funzionali, grafici e/o alfanumerici del sistema; - Dati anagrafici e dosimetrici del paziente; - Parametri vitali del paziente; - Immagini clinico diagnostiche, a titolo d’esempio non esaustivo: immagini acquisite in tempo reale, zoom di immagine, esami richiamati dal PACS, anche acquisiti con altre apparecchiature digitali (RM, TC, US); - Immagini e video provenienti da altri dispositivi che verranno interfacciati al sistema (poligrafo, apparecchi per il mappaggio cardiaco, ecografo, etc.). |  |
| Presenza di uno o più monitor di sicurezza da installare in sala d’esame, per garantire la visualizzazione almeno dell’immagine in scopia (live), del segnale del poligrafo e del mappaggio cardiaco, sia in caso di assenza di rete elettrica (attraverso UPS) sia in caso di guasto del large screen. |  |
| Predisposizione impiantistica (guaine e vie cavo - canalizzazioni da consolle comando, da tavolo paziente se necessarie, da locale tecnico, etc.) per eventuali espansioni future e per l’interfacciamento ad ulteriori apparecchiature e relative console di comando. |  |

## 4.7 Postazione in sala di comando

| CARATTERISTICA MINIMA | SI/NO |
| --- | --- |
| Comprensiva dei computer (workstation) necessari per controllo macchina e acquisizione e per post elaborazione |  |
| Relative licenze d’uso per angiografia (nelle diverse modalità di acquisizione) e per tutti i software specialistici dedicati (si veda art 4.9) |  |
| Capacità di memorizzazione dati e immagini elevata (almeno 80.000 immagini con matrice di acquisizione di dimensioni non inferiori a 1024 x 1024 x 14 bit) |  |
| Possibilità di rivedere ed elaborare immagini e sequenze provenienti anche da altri sistemi (CT, RM, US, etc.) |  |
| Esportazione immagini in diversi formati come JPEG, DICOM, etc. |  |
| Ripetizione in sala d’esame sul monitor principale, con collegamento digitale diretto con il sistema angiografico e trasferimento automatico degli esami in entrambe le direzioni |  |
| Interfacciamento bidirezionale con sistema PACS aziendale |  |
| Monitor biomedicali da almeno 19” necessari per la visualizzazione di immagini live e reference e per la gestione dell’angiografo e dell’esame |  |

## 4.8 Connettività ed interfacciamento con altri sistemi

| CARATTERISTICA MINIMA | SI/NO |
| --- | --- |
| Compatibilità DICOM almeno per le seguenti classi: Get worklist, Storage (send/receive), Storage commitment (SC), Modality performed procedure step (MPPS), Query retrieve, Print, Viewer CD/DVD e Radiation Dose Structured Report |  |
| Interfacciamento con sistema poligrafico per studi elettrofisiologici LABSYSTEM PRO (BOSTON SCIENTIFIC) |  |
| Interfacciamento con apparecchio per mappatura cardiaca RHYTHMIA HDX (BOSTON SCIENTIFIC) |  |
| Interfacciamento con apparecchio per mappatura cardiaca ENSITE X (ABBOTT MEDICAL) |  |
| Visualizzazione del segnale delle apparecchiature di cui sopra sul large screen |  |

## 4.9 Dotazione software

| CARATTERISTICA MINIMA | SI/NO |
| --- | --- |
| Software per roadmapping digitale di ultima generazione, integrato a sistema |  |
| Sistema integrato per la riduzione e ottimizzazione della dose (con differenziazioni, anche automatiche, per tipologia di immagine, proiezione, modalità d’acquisizione, procedura o tipo di paziente) |  |

## 4.10 Dispositivi a corredo

| CARATTERISTICA MINIMA | SI/NO |
| --- | --- |
| Protezione anti-X a bordo tavolo, posizionabile sia sul lato sinistro sia su quello destro |  |
| Una protezione anti-X pensile, montata su braccio indipendente |  |
| Lampada pensile, montato su braccio articolato indipendente; intensità superiore a 50.000 lux |  |
| UPS per funzionamento in modalità operativa (utilizzo misto scopia e grafia) per almeno 20 minuti, con segnale di allarme relativo allo stato delle batterie in sala esame e in sala controllo |  |